## 1001645
DEPARTAMENTO DE MTT SUBESTACIONES |  |  |  |  | CODIGO: 1001645
CAMARA TERMOGRAFICA PARA INSPECCION EN SUBESTACIONES
Ítem | Descripción | Unidad | Solicitado | Ofrecido | Comentarios
1 | Proceso | …. | (*)
2 | Empresa proveedora | …. | (*)
3 | Fabricante | …. | (*)
4 | Marca | …. | (*)
5 | Modelo | …. | (*)
6 | País de origen | …. | (*)
7 | Norma de fabricación | …. | IP54, IEC 529; IEC 68-2-29; IEC 68-2-6
8 | Campo de trabajo | …. | Redes y subestaciones
9 | Imagen Térmica
9.1 | Campo visual/distancia focal mínima | …. | 24° × 18° /0,15 m
9.2 | Lentes adicional | …. | 14°
9.3 | Resolución espacial | Lente 14° | *
9.4 | Sensibilidad térmica | a 30° C | <30 mK
9.5 | Zoom electrónico | …. | 1-6x continuo
9.6 | Enfoque eléctrico y manual | …. | Automático
9.7 | Resolución IR | …. | 464 x 348 (161,472 píxeles)
9.8 | Rango espectral | …. | 7,5-14 µm
9.9 | Frecuencia de imagen | …. | 30-50 Hz
9.1 | Enfoque | …. | Automático
10 | Presentación de la Imagen
10.1 | Pantalla | …. | 4 ", 640 x 480 píxeles
10.2 | Visor | …. | Integrada 800 × 480 píxeles
10.3 | Modo de Imagen | …. | IR, Visual, Dinámicas Multiespectrales, Picture-in-Picture
11 | Medición
11.1 | Precisión | …. | ± 2 ° C o ± 2% de la lectura
11.2 | Intervalos de temperaturas | …. | -15 a 50 ºC
12 | Análisis de Medición
12.1 | Puntos | …. | 5 a 10
12.2 | Área | …. | 5 a 10
12.3 | Corrección de emisivilidad | …. | 0,01 a 1,0
12.4 | Corrección de mediciones | …. | Temperatura reflejada, transmisión de óptica y transmisión atmosférica
13 | Configuración
13.1 | Controles de configuración | …. | Adaptación local de unidades, idioma y formatos de fecha y hora
13.2 | Botones programables | …. | 1 o 2
14 | Almacenamiento de Imágenes
14.1 | Almacenamiento en la cámara | …. | ≥512 MB
14.2 | Almacenamiento en tarjeta extraíble | …. | ≥2 GB
14.3 | Modos | …. | IR, Visual, Videos
15 | Comentarios en la imagen
15.1 | Voz | …. | >60 seg.
15.2 | Texto | …. | Almacena junto con la imagen un texto predefinido o un texto libre
16 | Sistema de alimentación
16.1 | Duración de las baterías | …. | Recargables sustituibles en campo
16.2 | Duración de las baterías | …. | 4 hrs
16.3 | Sistema de recarga | …. | En la cámara, adaptador de CA, cargador de batería de 2 compartimientos o de 12 V desde un vehículo
16.4 | Sistema de CA | …. | Adaptador de CA, 100-240 V CA, 50/60 Hz
17 | Información Ambiental
17.1 | Intervalos de temperaturas de uso | …. | -15 a 50 ºC
17.2 | Intervalo de temperaturas de almacenamiento | …. | -40 a 70 ºC
17.3 | Humedad (funcionamiento y almacenamiento) | …. | IEC 68-2-30/24 h, humedad relativa del 95%, de +25 °C a +40 °C
18 | Interfaces
18.1 | Comunicación inalámbrica | …. | WLAN; Wifi
18.2 | USB | …. | Conectar a PC
19 | Características Físicas
19.1 | Peso de la cámara con baterías | …. | 1,3 kg
19.2 | Tamaño de la cámara (L x Ø x H) menor o igual | …. | 140 x 201 x 84 mm
19.3 | Grado de protección | …. | IP54
…………………………………………………………………………
Fecha de la oferta
………………………………………………………………………… |  |  | ………………………………
Nombre y firma del oferente |  |  | SELLO |  | Sello
NOTAS: | Todo los datos deben ser llenados por los oferentes, incluso aquellos
que no se presentan en las áreas de solicitado.
| * Completar por suplidor |  |  |  | Actualización: 27/10/2022